Общество с ограниченной ответственностью

Научно-производственная фирма «АМК ГОРИЗОНТ»

(ООО НПФ «АМК ГОРИЗОНТ»)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО НПФ «АМК ГОРИЗОНТ»

____________ И.Н. Брякин

____________ 2025 г.

Мера электрического импеданса многозначная УНМИ-1

Техническое описание и руководство по эксплуатации

Руководитель

обособленного подразделения

в г. Воронеже

______________ М.Ю. Палагин

______________ 2025 г.

Разработал                                        Ведущий инженер-электроник

______________ А.И. Боев

______________ 2025 г.

Метрологическая экспертиза		  Ведущий инженер-метролог

_____________ Д.Р. Маганаветдинов _____________ 2025 г.

Воронеж 2025 г.

Назначение и область применения

Мера электрического импеданса многозначная УНМИ-1 предназначена для воспроизведения  значений электрического импеданса в диапазоне частот 50...2400 кГц. Рабочие частоты меры указываются в её паспорте. Мера применяется для имитации у геофизических приборов электромагнитного каротажа (ЭМК) однородной бесконечной среды с заданным удельным электрическим сопротивлением (УЭС). Мерой комплектуются:

- производственные и ремонтные участки предприятий, производящих и эксплуатирующих приборы ЭМК;

- приборы ЭМК в составе геофизических партий.

Технические параметры

| Номинальный диаметр индуктора, мм | 1000 |
| --- | --- |
| Номинальная индуктивность индуктора, мкГн | 4,6 |
| Количество состояний коммутации резисторов | 8 |
| Количество состояний коммутации конденсаторов | 8 или 10 |
| Габаритные размеры, мм | Ø1100 х 80 |
| Масса, кг | 4,2 |

Условия эксплуатации

| Температура эксплуатации, ℃ | +5...+40 |
| --- | --- |
| Относительная влажность при эксплуатации, % | 45...80 |
| Атмосферное давление, мм рт. ст. | 630...800 |
| Напряжённость магнитного поля промышленной частоты, А/м, не более | 5 |
| Напряжённость электрического поля в диапазоне частот 0,03...30 МГц, В/м, не более | 15 |

Условия хранения и транспортирования

| Температура хранения, ℃ | +5...+40 |
| --- | --- |
| Относительная влажность при хранении, % | 0...80 |
| Температура транспортировки, ℃ | минус 50...+50 |
| Относительная влажность при транспортировании, % | 0...80 |
| Вибрации, удары и транспортная тряска, м / с2 | 30 |
| Частота вибрации и тряски | 4...72 |
| Число ударов в минуту | 80...120 |

Транспортирование должно осуществляться в транспортной таре. При транспортировании и хранении на меру  УНМИ-1 не должны воздействовать:

- прямые солнечные лучи, открытое пламя и источники ИК-излучения;

- пыль, пары и аэрозоли кислот, щелочей, солей и органических растворителей.

Принцип действия

Мера электрического импеданса многозначная УНМИ-1 состоит из индуктора, расположенного на жёстком каркасе, и электронного блока. Электронный блок (рисунки 1, 2) состоит из:

- набора конденсаторов;

- набора резисторов;

- коммутационных реле;

- схемы управления;

- вспомогательных цепей.

Управляющая схема по заданному алгоритму подключает к индуктору резисторы и конденсаторы, таким образом меняя импеданс получившейся RLC-цепи. Коммутация может осуществляться программно и вручную. При программной коммутации управление электронным блоком производится по интерфейсу RS-485 или через протокол беспроводной связи Bluetooth. Ручное управление осуществляется кнопкой, расположенной на корпусе блока.

Рисунок 1. Электронный блок УНМИ-1 в режиме «Работа». 1 — Разъём 1 (коммутационный), 2 — разъём 2 (калибровочный), 3 — короткозамыкающая вставка.

Рисунок 2. Электронный блок УНМИ-1 в режиме «Калибровка». 1 — Разъём 1 (коммутационный), 2 — разъём 2 (калибровочный), 4 — калибровочный кабель, 5 — кнопка включения, 6 — кнопка управления.

Включение меры производится кнопкой 5. В режиме «Работа» цепь замкнута короткозамыкающей вставкой 3. В режиме «Калибровка» в разрыв цепи включается измеритель электрического импеданса через калибровочный кабель 4.

Для работы на частоте 1 используются конденсаторы C1...C5, на частоте 2  используются конденсаторы C6...C10. Частоты 1 и 2 приводятся в паспорте меры. На этих же частотах прибор индукционного каротажа генерирует и принимает магнитное поле.

Имитация УЭС осуществляется следующим образом. Прибор электромагнитного каротажа представляет собой систему индукторов: источников и приёмников магнитного поля. Для заданного взаимного расположения индукторов сигналы в приёмниках поля меняются в зависимости от УЭС среды, в которую помещён прибор. Эта зависимость описывается, например, теоретической моделью Долля, широко применяемой в геофизике. Если расположить меру электрического импеданса УНМИ-1 соосно с прибором электромагнитного каротажа в геометрическом центре приёмника (приёмников) поля, то сигналы в приёмных индукторах изменятся. В рамках модели Долля существует однозначная связь между импедансом меры и УЭС бесконечной среды, вызвавшими одинаковые изменения сигналов в приёмных индукторах. Сравнивая значения этих сигналов с ожидаемыми, можно оценить точность определения УЭС прибором индукционного каротажа в моменте, на временном интервале и при воздействии факторов окружающей среды (температуры, деформаций, электромагнитных неоднородностей).

Подготовка прибора к работе. Работа с прибором

1. Извлечь меру  УНМИ-1 из транспортной тары. После транспортирования меры выдержать её в условиях эксплуатации не менее двух часов.

2. Зарядить аккумулятор электронного блока. Для этого подключить к разъёму USB источник постоянного тока напряжением 5±0,25 В мощностью не менее 2,5 Вт. Время полного заряда аккумулятора равно 10 ч.

3. Расположить меру в точке записи прибора ЭМК. Ось прибора и плоскость меры должны быть перпендикулярны. В радиусе 2 м от меры должны отсутствовать металлические предметы с габаритами более 0,5 м.

4. Подсоединить короткозамыкающую вставку 3 к разъёму 2.

5. Включить электронный блок нажатием кнопки 5. Включение происходит по короткому нажатию, выключение по длинному (длительность нажатия 3 с). Индикатором включения служит светодиод «ПИТ» (рисунок 1).

6. В ручном режиме работы коммутация резисторов и конденсаторов осуществляется кнопкой 6. Режимы коммутируются последовательно по кругу. Индикаторами режимов служат светодиоды «R1»...«R8» и «C1»...«C10». Последовательно нажимая кнопку 6, выбрать требуемые значения сопротивления и ёмкости.

7. В автоматическом режиме установить на ПК специализированное ПО. Произвести настройку COM-порта.

Приложение А. Габаритный чертёж меры электрического импеданса многозначной УНМИ-1

Приложение Б. Методика калибровки

Установленный производителем межкалибровочный интервал меры электрического импеданса многозначной УНМИ-1 равен 36 месяцев. Внеочередная калибровка меры проводится при её выходе из производства или ремонта.

Условия калибровки

| Температура окружающей среды, ℃ | +15...+35 |
| --- | --- |
| Относительная влажность при эксплуатации, % | 45...60 |
| Атмосферное давление, мм рт. ст. | 630...800 |

Эталоны

1. Термогигрометр с пределами измерения не уже +10...+40 ℃ (погрешность не хуже 1,5 ℃); 10...90 %PH (погрешность не хуже 4 %PH).

2. Барометр-анероид с пределами измерения не уже 600...850 мм. рт. ст. (погрешность не хуже 10 мм рт. ст.).

3. Линейка поверочная с пределом измерения не менее 1100 мм (погрешность не хуже 0,5 мм).

4. Измеритель импеданса со следующими характеристиками (не хуже):

| Диапазон частот, кГц | 20...2400 |
| --- | --- |
| Шаг сетки частот, не более, кГц | 4 |
| Величина базовой относительной погрешности измерения, не более, % | 0,1 |
| Диапазон измерения действительной части импеданса в последовательной схеме замещения, Ом | 0,1...20000 |
| Диапазон измерения мнимой части импеданса в последовательной схеме замещения, Ом | 0,1...20000 |

Порядок калибровки

1. Внешний осмотр. Мера не должна иметь механических повреждений и загрязнений наружных частей.

2. Опробование. Мера должна включаться; в ручном режиме управления должна происходить коммутация значений сопротивления и ёмкости.

3. Измерение среднего радиуса индуктора. Измерить внешние и внутренние диаметры индуктора в пяти сечениях, отстоящих друг от друга на угол 72±7,2°. Вычислить среднее значение.

4. Измерение электрического импеданса. Рабочие частоты, на которых проводятся измерения, указаны в паспорте меры.  В радиусе 2 м от меры должны отсутствовать металлические предметы с габаритами более 0,5 м.

4.1. Подключить калибровочный кабель из комплекта меры к измерителю импеданса. Провести калибровку нуля сопротивления (КЗ) измерителя с помощью короткозамыкающей вставки из комплекта меры. Провести калибровку нуля проводимости (ХХ) на открытом конце калибровочного кабеля.

4.2. Снять заглушку с электронного блока меры. Подключить на её место калибровочный кабель. В таблицу Б1 внести установившиеся значения импеданса в последовательной схеме замещения.

Таблица Б1. Измеренные значения импеданса

| № | Положение резистора | Положение конденсатора | Действительная часть импеданса, Ом | Мнимая часть импеданса, Ом | Положение частоты | Значение частоты, кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1 | C1 |  |  | Частота 1 |  |
| 2 | R1 | C2 |  |  | Частота 1 |  |
| 3 | R1 | C3 |  |  | Частота 1 |  |
| 4 | R1 | C4 |  |  | Частота 1 |  |
| 5 | R1 | C5 |  |  | Частота 1 |  |
| 6 | R2 | C4 |  |  | Частота 1 |  |
| 7 | R3 | C4 |  |  | Частота 1 |  |
| 8 | R4 | C4 |  |  | Частота 1 |  |
| 9 | R5 | C4 |  |  | Частота 1 |  |
| 10 | R6 | C4 |  |  | Частота 1 |  |
| 11 | R7 | C4 |  |  | Частота 1 |  |
| 12 | R8 | C4 |  |  | Частота 1 |  |
| 13 | R1 | C6 |  |  | Частота 2 |  |
| 14 | R1 | C7 |  |  | Частота 2 |  |
| 15 | R1 | C8 |  |  | Частота 2 |  |
| 16 | R1 | C9 |  |  | Частота 2 |  |
| 17 | R1 | C10 |  |  | Частота 2 |  |
| 18 | R2 | C9 |  |  | Частота 2 |  |
| 19 | R3 | C9 |  |  | Частота 2 |  |
| 20 | R4 | C9 |  |  | Частота 2 |  |
| 21 | R5 | C9 |  |  | Частота 2 |  |
| 22 | R6 | C9 |  |  | Частота 2 |  |
| 23 | R7 | C9 |  |  | Частота 2 |  |
| 24 | R8 | C9 |  |  | Частота 2 |  |

Примечание. Комбинации «5. R1-C5-Частота 1» и «17. R1-C10-Частота 2» подлежат калибровке, если количество конденсаторов, указанное в паспорте, равно 10.

Оформление результатов калибровки

В сертификат (или приложение к сертификату) вносятся:

а) средний диаметр индуктора;

б) данные из таблицы Б1 с указанием частот, на которых проводились измерения.

Общество с ограниченной ответственностью

Научно-производственная фирма «АМК ГОРИЗОНТ»

(ООО НПФ «АМК ГОРИЗОНТ»)

Мера электрического импеданса многозначная УНМИ-1

ПАСПОРТ

| Дата изготовления | __________ |
| --- | --- |
| Заводской номер | __________ |
| Количество коммутируемых конденсаторов | __________ |
| Частота 1, кГц | __________ |
| Частота 2, кГц | __________ |

Выпустил из производства:

Ф.И.О.________________

Подпись_______________

М.П.

Сведения о калибровке

| Дата калибровки | Оттиск калибровочного клейма | Ф.И.О. калибровщика | Подпись калибровщика |
| --- | --- | --- | --- |