Калибровка зонда с использованием меры импеданса в форме  RLC-кольца

1. Теоретическое обоснование

Мера импеданса представляет собой последовательную электрическую цепь, образованную индуктивностью кольцевого провода L, емкостью дополнительного конденсатора C, суммарным активным сопротивлением провода и добавочного резистора R (см. рис. 1). Мера образована кольцом из медного провода, закрепленным на диэлектрическом диске. Кольцо имеет два разрыва, в первый разрыв присоединяется управляющий блок с набором резисторов и конденсаторов, второй разрыв перекрыт короткозамыкателем К, который снимается для контроля и измерения параметров меры.

Рис. 1 Электрическая схема меры импеданса.

Все детали меры импеданса, за исключением элементов электрической схемы, выполнены из электроизоляционных материалов для исключения искажений электромагнитного поля.

Принцип действия набора мер импеданса основан на взаимодействии последовательной электрической RLC-цепи кольцевой меры с электромагнитным полем зонда индукционного каротажа. Меру импеданса помещают между приемными антеннами R1 и R2 на одинаковом расстоянии от каждой из них (см. рис. 2 и рис. 3). Передающая антенна Ti создает электромагнитное поле, которое индуцирует ток в RLC-цепи меры. В каждой из приемных антенн индуцируется ЭДС под воздействием электромагнитных полей передающей антенны Ti и тока RLC-цепи меры. Величина разности фаз сигналов в приемных антеннах R1 и R2 зависит от электрических параметров меры L, C, R, радиуса проволочного кольца меры r0, а также от рабочей частоты f и геометрических параметров зонда.

Рис. 2 Размещение кольцевой меры импеданса на зонде индукционного каротажа.

Для низких частот индуктивность проволочного кольца радиуса r0, образованного проводом с радиусом поперечного сечения r определяется следующим соотношением (см. стр. 207 [Калантаров П. Л., Цейтлин Л. А. Расчет индуктивностей: Справочная книга. – Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1986.]):

(1)

Кольцо радиуса 0.5м из проволоки диаметром 1.4 мм имеет согласно (1) индуктивность L=4.3359 мкГн (численный расчет индуктивности по постоянному току в COMSOL 5.3а даёт L=4.3324  мкГн).

Для высоких частот становится существенной неоднородность распределения тока по сечению проводника, что влияет на охватываемый контуром магнитный поток и приводит к снижению индуктивности. Индуктивность с учетом скин-эффекта выражается через функции Томпсона ber(x) и bei(x) (см. стр. 207 [Калантаров П. Л., Цейтлин Л. А. Расчет индуктивностей: Справочная книга. – Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1986.]):

(2)

где f – частота сигналов, ρ – удельное электрическое сопротивление (УЭС) материала провода, J0(x) и J1(x) – функции Бесселя первого рода 0-го и 1-го порядка.

Кольцо радиуса 0.5м из медной проволоки (ρ= 0.0175 мкОм·м) диаметром 1.4 мм имеет согласно (2) на рабочих частотах зонда индуктивность L(f1=0.875 МГц)=4.2106 мкГн  и L(f2=1.995 МГц)=4.1999 мкГн (численный расчет в COMSOL 5.3а L(f1)= 4.2074 мкГн и  L(f2)= 4.1961  мкГн).

Комплексное сопротивление прямолинейного цилиндрического проводника, связанное со скин-эффектом, выражается через функции Бесселя 1-го рода J0(x) и J1(x) (см. стр. 721 [Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. В трех частях. Учебник для энергетических и электротехнических вузов и факультетов. 4-е изд. – 1964. – 749 с.] и стр. 468 [К. Шимони Теоретическая электротехника. М: Мир. – 1964. – 773 с.]):

(3)

где r –радиус проводника, l – длина проводника.

Численные расчеты с учетом скин-эффекта показывают, что в случае, когда радиус кольца на 3 порядка превосходит радиус провода, асимметрия распределения тока по сечению составляет ~0.1% [Савельев А. В., Чубинский Н. П. Расчёт индуктивности колец при произвольной степени скин-эффекта //Журнал радиоэлектроники: электронный журнал N. – 2014. – Т. 1 . – С. 1-17]. Выполненные в программе COMSOL 5.3a расчеты для медного кольца радиуса 0.5м из проволоки диаметром 1.4 мм демонстрируют, что отличие активного сопротивления кольца от сопротивления прямолинейного провода менее 0.01%. Поэтому выражение (3) для активного сопротивления прямолинейного цилиндрического провода применимо и для достаточно тонкого кольца.

Кольцо радиуса 0.5м из медной проволоки диаметром 1.4 мм имеет согласно (3) на рабочих частотах зонда имеет активное сопротивление R(f1=0.875 МГц)= 0.1849 Ом  и R(f2=1.995 МГц)= 0.2743 Ом. (численный расчет в COMSOL 5.3а R(f1)=0.18489 Ом и  R(f2)=0.27435 Ом).

Полное комплексное сопротивление кольца с учётом собственной индуктивности и скин-эффекта равно:

(4)

Для определения разности фаз сигналов в приемных антеннах рассмотрим схему зонда индукционного каротажа с закрепленной на нем мерой импеданса (рис. 3).

Рис. 3. Схема расположения RLC-кольца меры импеданса на зонде.

Передающие и приемные антенны зонда описываются точечными магнитными диполями. Сигнал зонда индукционного каротажа в однородной среде с проводимостью σb определяется следующим выражением:

, 	(5)

где  - эффективные площади приемной и передающей катушек соответственно,  - ток в передающей катушек, Lj - расстояние между приемной и передающей катушками вдоль оси зонда,  - проводимость среды, kb  - волновой вектор (на воздухе ).

Переменное магнитное поле передатчика индуцирует в калибровочном RLC-кольце ток, амплитуда и фаза которого зависит от полного импеданса кольца . Ток кольца индуцирует дополнительный сигнал в приемной катушке. Полный сигнал в приемной катушке, состоящий сигнала прямого прохождения на воздухе и сигнала, индуцированного током в RLC-кольца, определяется следующим выражением:

(6)

где R – сопротивление добавочного резистора, С – емкость добавочного резистора.

В силу симметричного расположения RLC-кольца сигнал  для обоих приемных антенн одинаков, различие в сигнале прямого прохождения . Разность фаз сигналов приемных антенн согласно (6) равна:

,	   (7)

Пересчет разности фаз в УЭС (ρb) однородной среды производится в соответствии с выражением (5):

(8)

Для выполнения калибровки зонда во всем диапазоне измеряемых УЭС (разностей фаз) используется влияние импеданса кольца на фазу принимаемого сигнала. Если RLC-цепь имеет индуктивный характер XC<XL, сдвиг фаз между сигналов прямого прохождения  и сигналом от кольца Vloop превышает 90°, в этом случае разница амплитуд сигналов прямого прохождения Vair(L1) и Vair(L2) вызывает больший сдвиг фаз . Если RLC-цепь имеет емкостной характер XC>XL, то сдвиг фаз между сигналов прямого прохождения Vair и сигналом от кольца Vloop меньше 90°, в этом случае разница амплитуд сигналов прямого прохождения Vair(R1) Vair(R2) вызывает меньший сдвиг фаз. На рис.4 представлены векторные диаграммы для случая двукратного снижения амплитуды сигнала прямого прохождения в дальней приемной катушке - Vair(L1) /Vair(L2)=2.

Рис. 4 Векторные диаграммы, для емкостного XC>XL (а,б) и индуктивного XC<XL (в,г) характера комплексного сопротивления RLC-кольца.

Согласно результатам расчетов увеличение емкости C по сравнению с резонансной на 10-20% обеспечивает максимальный сдвиг фаз (до 160°-170°, см. рис. 5), что позволяет калибровать весь диапазон сдвигов фаз и УЭС при фиксированном расположении RLC-кольца между приемными антеннами. Для калибровки необходимо использовать конденсатор с емкостью ~1.2C0 для каждой частоты и набор добавочных резисторов R, соответствующий диапазону измеряемых УЭС.

Рис. 5 Разности фаз в зависимости от емкости RLC-кольца, расчет при L=4.34 мкГн, радиус r0 =0.5м, C0 – резонансная емкость, частота  f1=0.875 МГц (вверху), f2=2.0 МГц (внизу), сопротивление провода с учетом скин-эффекта.

2. Порядок поверки зонда с помощью набора мер импеданса

Набор мер импеданса содержит по 8 мер для частот 0.4 МГц и 2.0 МГц.

Рабочие (нормальные) условия применения мер импеданса:

  - температура окружающего воздуха, °С.......….....…………….20±5

  - относительная влажность окружающего воздуха, % ...............30-80

  - атмосферное давление, кПа ...........................…..…………..84-106,7

  - мм рт. ст. ...........…….…............………………………...........630-800

  - внешние электрические и магнитные поля, влияющие на сигналы зонда отсутствуют.

1. Если до начала работы набор мер импеданса находился в климатических условиях, отличающихся от рабочих, то набор мер импеданса следует выдержать в рабочих условиях применения в течение 3 ч.

2. Включить управляющий блок с набором резисторов и конденсаторов, синхронным детектором и синтезатором частоты (Direct Digital Synthesizers, DDS), для каждой заданной комбинации параметров меры импедансаCiRi выполнить измерение разности фаз сигналов в приемных антеннах зонда Δφexp и снять короткозамыкатель с измерительного разъема, подключить к RLC-кольцу меры импеданса конденсатор известной емкости С0 с точностью номинала ±0,1%;

  - выполнить сканирование по частоте, определить резонансную последовательного колебательного контура как частоту, для которой напряжение на конденсаторе достигает максимума;

  - вычислить индуктивность проволочного кольца меры импеданса согласно выражению (или ввести частоту в окно ввода программы калибровки на компьютере)

вычислить погрешность:

3. Рассчитать соответствующее УЭС согласно выражению

и погрешность УЭС

При изготовлении набора мер импеданса выполняется настройка номиналов конденсаторав до Сi. Контроль подстройки конденсатора выполняется по резонансу в RLC-кольце, соответствующая частота fi, для которой емкость Сi является резонансной задается с помощью DDS

3. Порядок поверки набора мер импеданса

  - повторить пп. з)-м) для рабочих частот 0.85 МГц и 2.0 МГц для каждого зонда и каждого значения УЭС из диапазона 1-1000 Ом*м.

  - Отключение короткозамыкателя RLC-кольца и присоединение в разрыв измерителя импеданса с помощью специального измерительного провода (достаточная длина провода и организация измерений должны исключить влияние измерительного прибора на электромагнитное поле и индуктивность кольца).

  - Определение отклонения измеренных значений активного и реактивного сопротивлений мер импедансаот номинальных значений. Для каждого значения кажущегося удельного электрического сопротивления (УЭС) среды в диапазоне 1-1000 Ом*м номинальные значения активного и реактивного сопротивлений мер импеданса на рабочих частотах приведены в таблице.

  - Определение долговременной нестабильности активного и реактивного сопротивлений меримпеданса.